Научно-производственная фирма

«МЕТА»

# Измеритель дымности отработавших газов

### МЕТА-01МП 0.1 ГТН

### МЕТА-01МП 0.1  ГТН ЛТК

### Руководство по эксплуатации

М 006.000.00-04 РЭ

Методика поверки

М 006.000.00 МП

ВВЕДЕНИЕ	5

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА		5

  - Описание и работа прибора	5

    - Назначение 		6

    - Технические характеристики		6

    - Состав прибора	6

    - Устройство и работа	7

    - Маркировка и пломбирование	12

    - Упаковка	12

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	13

  - Эксплуатационные ограничения	13

  - Подготовка изделия к использованию	13

  - Использование прибора	15

- Поверка прибора	30

4 ХРАНЕНИЕ	30

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	30

Приложение А  ИЗМЕРЕНИЕ ДЫМНОСТИ ОТРАБОТАВ-

ШИХ  ГАЗОВ ДИЗЕЛЕЙ, ТРАКТОРОВ

И САМОХОДНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ-

ВЕННЫХ МАШИН	31

Приложение Б СООТНОШЕНИЯ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ                ДЫМНОСТИ: КОЭФФИЦИЕНТА

ОСЛАБЛЕНИЯ [%], КООЭФФИЦИЕНТА ПОГЛОЩЕНИЯ [м-1] И МАССОВОЙ

КОНЦЕНТРАЦИИ САЖИ [г/м3]	41

Приложение В Пример протокола измерителей дымности

отработавших газов модификации

МЕТА-01МП 0.1  ГТН ЛТК	42

Приложение Г Номограмма условий определения

дымности	43

Приложение Д Методика поверки М 006.000.00 МП	45

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о назначении, принципе действия и технических характеристиках, а также сведения о правильной и безопасной эксплуатации  измерителей дымности  отработавших газов  МЕТА-01МП 0.1 ГТН ЛТК   и                   МЕТА-01МП 0.1  ГТН.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Описание и работа прибора

1.1.1 Назначение

1.1.1.1 Измерители дымности  МЕТА-01МП 0.1 ГТН ЛТК и          МЕТА-01МП 0.1 ГТН (далее по тексту - прибор) предназначены для экспрессного измерения дымности отработавших газов дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин. Результат измерений представляется в единицах натурального показателя ослабления (коэффициента поглощения) [м-1] и в единицах коэффициента ослабления [%] по ГОСТ 17.2.2.02-98 и Правилам №24 ЕЭК ООН.

1.1.1.2 Условия эксплуатации:

Температура окружающего воздуха, (С

для приборного блока                                  минус 20 ( плюс 50

для оптического датчика                              минус 35 ( плюс 60

Относительная влажность при температуре 30(С

и более низких температурах без

конденсации влаги, %, не более                                             95

Атмосферное давление, кПа                                      84,0-106,7

Параметры анализируемого газа:

- температура газа на входе измерительного

канала, (С                                                                                     30(200

- избыточное давление отработавших газов на срезе

выхлопной трубы, кПа, не более                                                    1,95

1.1.2 Технические характеристики

Диапазон измерения дымности:

в единицах натурального показателя ослабления, м-1 	0,00  -  ∞

в единицах  коэффициента ослабления, %  	0 – 100,0

Предел допускаемой абсолютной

погрешности, м-1, не более	                                                   ( 0,05

при коэффициенте коэффициента поглощения, м-1       1,6 - 1,8

Номинальная цена единицы наименьшего разряда:

- натурального показателя ослабления, м-1 	0,01

- коэффициента ослабления, % 	 0,1

Оптическая пара согласована в видимой области спектра

(длина волны максимума пропускания  (max = 560 нм)

Фотометрическая база приведена

к базе величиной  	0.43м

Эффективная фотометрическая база 	0.1м

Время одного измерения, с, не более 	 5

Питание – от встроенной аккумуляторной

батареи Li-ion                                                          11,1 В  2 А*час

Потребляемая мощность от источника питания,  Вт,

не более 	 2,5

Масса основных составных частей, кг, не более:

- приборный блок	 0,4

- оптический датчик 	 0,6

Габаритные размеры основных составных частей, мм,  не более:

- приборный блок 	 220х75х40

- оптический датчик 	 38х680

(  в развернутом виде	 38х1500)

Прибор позволяет проводить измерение дымности тракторов и с/х машин с дизельными двигателями по ГОСТ 17.2.2.02-98 в следующих режимах:

- регистрация  текущего  значения  дымности на шести установившихся скоростных режимах дизеля в диапазоне от номинальной частоты вращения коленчатого вала до частоты вращения коленчатого вала, соответствующей режиму максимального крутящего момента дизеля;

- регистрация пикового (максимального) значения дымности в режиме свободного ускорения двигателя;

В приборе предусмотрено:

- индикация условий измерения: атмосферного давления и температуры окружающего воздуха;

- автоматическая регистрация и хранение пиковых значений дымности в цикле до 10-ти ускорений двигателя, выбор четырех последних значений и вычисление среднего значения;

- автоматическая регистрация и хранение необходимого числа пиковых значений (от 1 до 4) в режиме ускорения двигателя.

- регистрация и хранение от 1 до 6 значений дымности в установившихся режимах частоты вращения коленчатого вала;

- измерение и автоматическая коррекция показаний по температуре отработавших газов;

- автоматическая коррекция нуля;

- сохранение во внутренней памяти данных до 40 результатов одиночных измерений дымности ТС с возможностью их вывода в виде  протокола на печатающее устройство или в базу данных компьютера; данные сохраняются не менее пяти суток при отключенном питании приборного блока (МЕТА-01МП 0.1 ГТН ЛТК);

- часы реального времени (МЕТА-01МП 0.1 ГТН ЛТК); установки времени и даты сохраняются не менее пяти  суток при отключенном питании приборного блока;

- вывод результатов измерения дымности в выбранном  режиме в виде  протокола на печатающее устройство или в базу данных компьютера (МЕТА-01МП 0.1 ГТН ЛТК).

1.1.3 Состав прибора

1.1.3.1 Состав прибора и комплект поставки приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение | Модификация | Кол., шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МЕТА-01МП 0.1 ГТН | МЕТА-01МП 0.1 ГТН ЛТК |  |  |
| Приборный блок | М 006.200.00-02 | + | - | 1 | По заявке |
|  | М 006.200.00-04 | - | + | 1 |  |
| Датчик оптический | М 006.100.00 | + | + | 1 |  |
| Трубка | М 006.340.00 | + | + | 1 | Пробо- заборник |
| Рассекатель | М 004.06.01.10.00 | + | + | 1 |  |
| Контрольный светофильтр | М 006.02.05.00.00 | + | + | 1 |  |
| Зарядное устройство | М 0122.000.00 | + | + | 1 |  |
| Ящик для упаковки | М 004.05.01.00.00 | + | + | 1 |  |
| Паспорт | М 006.000.00-04 ПС | + | + | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | М 006.000.00-04 РЭ | + | + | 1 |  |
| Методика поверки | М 006.000.00 МП | + | + | 1 |  |

Примечание - По заявкам потребителя дополнительно поставляется  малогабаритный термопринтер  с блоком питания 220 В, 50 Гц.

1.1.4 Устройство и работа

1.1.4.1 Принцип работы прибора основан на измерении величины поглощения светового потока и температуры  анализируемого газа в мерном объеме и преобразовании  аналитических  сигналов  к единицам натурального показателя ослабления светового потока согласно выражению  (1).

273 + t

К  = (  ------------  ( lnT                                                 (1)

373 х L

где  К - натуральный показатель ослабления светового потока,   м-1;

L - эффективная фотометрическая база измерительного канала, м;

T - пропускание поглощающего слоя в измерительном канале;

t - температура отработавших газов,(С.

Единицы измерения дымности: натуральный показатель ослабления К [м-1]   и коэффициент ослабления  N [%] связаны выражением (2)

N

К = -  2,3  ln (1-  ------ )                                            (2)

100

Соотношение единиц измерения дымности К и N, а также  массовой концентрации сажи в отработавших газах приведено в Приложении Б.

1.1.4.2 Функциональная схема прибора, поясняющая принцип действия, приведена на рис.1.

Световой поток лампы накаливания  фокусируется линзой и пересекает полость измерительного канала, которая ограничена диафрагмами с центральными отверстиями. Отработавшие газы ОГ автомобиля, содержащие непрозрачные частицы, поступают через пробозаборное устройство в измерительный канал и вызывают ослабление светового потока, которое регистрируется фотоприемником. Светофильтр формирует необходимую спектральную характеристику оптической пары в соответствии с кривой чувствительности глаза.

Сигналы датчика температуры ОГ  и сигналы фотоприемника поступают на аналоговые входы микропроцессора, где выполняется обработка и преобразование сигналов в соответствии с программой, записанной в ПЗУ. Результаты измерений и сопроводительная информация отображается на буквенно-цифровом дисплее.

Алгоритм функционирования прибора предусматривает измерение исходного светового потока Фо, измерение светового потока Фх, ослабленного слоем газа, заключенного в мерном объеме измерительного канала с концентрацией непрозрачных частиц х, вычисление оптического пропускания Т=Фх/Фо, измерение температуры газа, вычисление натурального показателя ослабления светового потока Кх путем логарифмирования исходных сигналов Кх=lnФх/Фо с учетом коэффициента теплового расширения газа f=(273+t)/373.

Рисунок 1- Функциональная схема прибора

1.1.4.3 Прибор выполнен в виде переносного прибора, состоящего из приборного блока, оптического датчика и пробозаборника (рис.2).

1.1.4.4 Конструктивно приборный блок выполнен в пластмассовом корпусе из ударопрочного полистирола. На лицевой панели расположены буквенно-цифровой дисплей 4 и органы управления (рис.2): включатель питания  ВКЛ 5, кнопка ВВОД 6, кнопка  ОТМЕНА 7, кнопка ВЫБОР 8.  На  боковых панелях прибора расположены: разъем  для подключения принтера 11*,  разъем для подключения зарядного устройства 10,  разъем для подключения  оптического датчика 9.

Внутри приборного блока расположены плата управления и аккумуляторная батарея.

*Примечание – Разъем поз.11 в модификации                             МЕТА-01МП0.1 ГТН не предусмотрен.

1.1.4.5 Оптический датчик снабжен телескопической рукояткой, раздвигающейся до размеров 1,5 м и позволяющей выполнять измерения дымности с безопасного для оператора расстояния.

Оптический датчик (рис.3а) содержит соосно расположенные излучатель 19 (миниатюрная лампа накаливания с цветовой температурой 2800…3250 (К) и фотоприемник 6 (фотодиод) по обе стороны от измерительной камеры 23, выполненной в виде перфорированного отверстиями патрубка, ограниченного диафрагмами 15 с центральными отверстиями. В измерительной камере расположен термодатчик 16 (термопара), который служит для измерения температуры отработавших газов. Линза 18 формирует поток излучения лампы 19, а светофильтр 8 обеспечивает  спектральные свойства оптической пары, аналогичные кривой дневного зрения человеческого глаза, в диапазоне 430(680 нм с максимальным пропусканием на длине волны (max= (560(10) нм. Диафрагмы 15, патрубки 13, 17 и дополнительные отверстия 14 буферных камер 22 образуют систему защиты оптических элементов от загрязнений компонентами отработавших газов, при этом обеспечивая стабильность эффективной фотометрической базы и однородность поглощающего слоя анализируемого газа.

Оптический  датчик  снабжен телескопической рукояткой, состоящей из трех звеньев. Через отверстие 9 производят очистку светофильтра, через отверстие 24 – очистку оптической линзы. Гнездо 12 служит для установки контрольного светофильтра.

В рабочем положении гнездо контрольного светофильтра закрыто шторкой 11, отверстие  фотоприемника – кольцом 10, отверстие для очистки линзы – защитной крышкой 21. Перфорированный отверстиями патрубок измерительной камеры снабжен направляющим пазом  для установки пробозаборника.

1.1.4.6 Пробозаборник устанавливается на оптическом датчике и служит для доставки отработавших газов от выпускной системы дизеля до измерительного канала  датчика.

Пробозаборник 3 (рис.2) состоит из рассекателя и изогнутого патрубка. На корпусе пробозаборника имеется направляющий выступ, который совмещается с пазом, расположенным на перфорированной трубке оптического датчика. Изогнутая трубка закрепляется в корпусе при помощи винта в необходимом положении.

1-Приборный блок; 2-Оптический датчик; 3-Рассекатель пробозаборника; 4-Буквенно-цифровой дисплей; 5-Тумблер включения питания; 6-Кнопка ВВОД; 7-Кнопка ОТМЕНА; 8-Кнопка ВЫБОР; 9-Разъем для подключения оптического датчика; 10-Разъем для подключения зарядного устройства; 11-Разъем для подключения принтера; 12-Изогнутая трубка пробозаборника; 13-Винт; 14-Зарядное устройство;15-Принтер;   16-Тумблер включения питания принтера

Рисунок 2-Внешний вид измерителя дымности отработавших газов

1.1.5 Маркировка и пломбирование

1.1.5.1 Маркировка прибора соответствует требованиям конструкторской документации М 006.000.00-02, М 006.000.00-04.

На фирменной планке прибора указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование или обозначение типа изделия;

- знак утверждения типа;

- заводской порядковый номер прибора;

- год изготовления.

1.1.6 Упаковка

1.1.6.1 Упаковка прибора соответствует требованиям конструкторской документации М 006.000.00-02, М 006.000.00-04.

1.1.6.2 Упаковка прибора и технической документации обеспечивает сохранность   их товарного вида.

# 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с требованиями настоящего руководства по эксплуатации.

2.1.2 При эксплуатации корпус следует оберегать от механических повреждений.

2.2 Подготовка прибора к использованию

2.2.1 Меры безопасности

2.2.1.1 К работе с прибором допускаются лица, ознакомленные с настоящим руководством  по эксплуатации.

2.2.2.2 Прибор питается от встроенной аккумуляторной батареи, в эксплуатации электробезопасен.

    - Указания по включению и опробованию работы

Подключить оптический датчик к  приборному  блоку  в соответствии с рис.2.

2.2.2.2 Индикация условий измерения

В приборе предусмотрено измерение и индикация атмосферных условий в месте испытаний.

1) Для просмотра этих параметров включить питание  прибора,  удерживая в нажатом положении кнопку ВВОД. На дисплее поочередно через 3 секунды отображаются: атмосферное давление (кПа и мм.рт.ст.), а также окружающая температура (ºС и ºК).

2)  Выключить питание прибора.

3) Включить питание  приборного  блока  кнопкой  ВКЛ. На дисплее отображается  реклама, а затем сообщение:

при нормальном напряжении питания.

При разряде  аккумуляторной батареи появится сообщение:

В этом случае выключить питание прибора и зарядить аккумуляторную батарею согласно п.2.2.2.8.

4) Через 30 секунд на дисплее отображается меню:

Кнопкой ВЫБОР можно выбрать необходимый режим измерения:

- "УСТАН " - регистрация  текущего  значения  дымности дизеля при испытании на шести установившихся скоростных режимах работы;

- "УСКОР" - регистрация пиковых значений дымности дизеля в режиме свободного ускорения;

- "ВРМ" – режим коррекции времени;

- "ПАМ" – работа с результатами измерений, сохраненными в памяти данных прибора.

При необходимости включить подсветку дисплея кнопкой ОТМЕНА.  Отключение подсветки производится повторным нажатием кнопки ОТМЕНА.

Внимание: С целью экономии заряда аккумулятора подсветку дисплея рекомендуется  включать  только при необходимости.

Примечание – Коррекция времени, работа с памятью данных и подсветка индикатора для модификации МЕТА -01МП 0.1 ГТН не предусмотрена.

2.2.2.3 Режим коррекции времени

В модификации МЕТА-01МП 0.1 ГТН ЛТК в меню кнопкой ВЫБОР установить курсор на надпись "ВРМ", затем нажать кнопку ВВОД. На две секунды появляется надпись "КОРР. ВРЕМЕНИ". Затем в верхней строке дисплея отображаются число, месяц и год, а в нижней – часы и минуты. Двигающийся курсор указывает на корректируемый параметр. Для увеличения параметра нажать и отпустить кнопку ОТМЕНА, для уменьшения – кнопку ВЫБОР, перейти к следующему параметру – кнопку ВВОД.

По окончании коррекции последнего параметра (минуты) при нажатии кнопки ВВОД автоматически производится выход в меню.

Каждые 2 минуты в режиме меню прибор оценивает состояние оптического канала (в это время в верхней строке дисплея на 1 секунду включается знак вопроса).

При отличии на 3% и более от установленного значения прибор сообщает о необходимости коррекции нуля:

Для продолжения работы прибора нажать кнопку ОТМЕНА.

2.2.2.4 Проверка работоспособности прибора

Кнопкой ВЫБОР выбрать режим "УСТАН" и запустить его нажатием кнопки ВВОД. На дисплее автоматически на две секунды индицируется остаток заряда аккумуляторной батареи в % (БАТ ХХХ%), затем  индицируется надпись:

затем непрерывно выводятся показатели дымности, при этом мигает знак равенства. При отсутствии дыма в оптическом датчике сообщение на дисплее выглядит следующим образом:

Для прекращения режима нажать кнопку ОТМЕНА и отпустить ее после появления надписи ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ. На приборе отобразится:

Для выхода в меню режимов нажать кнопку ОТМЕНА.

2.2.2.5 Привести пробозаборник в рабочее состояние (рис.4).

Соединить рассекатель с трубкой пробозаборника  и зафиксировать в рабочем положении при помощи винта.

Присоединить рассекатель к оптическому датчику симметрично относительно отверстий измерительной камеры оптического датчика. При этом направляющий паз оптического датчика необходимо совместить с направляющим выступом рассекателя (рис.5).

2.2.2.6 Проверка правильности работы  прибора по контрольному светофильтру

1) Кнопкой ВЫБОР установить курсор на режим "ТЕК" и нажать кнопку ВВОД.

2) Поворотом шторки 11, рис.3 оптического датчика обнажить гнездо  контрольного светофильтра  12.

Установить  контрольный  светофильтр  в  гнездо  и дождаться установки показаний.

3) Не ранее пяти секунд после установки показаний нажать кнопку ОТМЕНА и отпустить ее после появления надписи ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ. При этом на дисплее отобразится измеренное значение коэффициента поглощения контрольного светофильтра. Показания на дисплее прибора должны соответствовать данным, нанесенным на светофильтре в пределах ( 0,05 м-1  от указанного значения при температуре окружающего воздуха (23(5) (С. Если показания прибора не соответствуют значению контрольного светофильтра, вынуть светофильтр из гнезда, закрыть шторку и повторить операции по пп.1) ÷ 3).

Для выхода в меню нажать кнопку ОТМЕНА.

2.2.2.7 Изменение сетевого номера прибора

При использовании прибора МЕТА-01МП 0.1 ГТН ЛТК в составе комплекта приборов “Линия технического контроля” результаты измерений вводятся в базу данных компьютера.  Сетевой номер прибора хранится в энергонезависимой памяти и при изготовлении устанавливается равным пяти.

Для изменения при необходимости сетевого номера прибора в пределах от 0 до 255 выключить питание прибора и затем снова включить его,  удерживая нажатой кнопку ВЫБОР.

После отпускания кнопки индицируется текущий сетевой номер:

Мигает корректируемая цифра. При нажатии кнопки ВЫБОР происходит увеличение цифры, кнопки ОТМЕНА – переход к следующей цифре.

Для записи в память нового сетевого номера необходимо нажать кнопку ВВОД,  надписи исчезнут. Выключить питание прибора.

2.2.2.8 Зарядка аккумуляторной батареи

Внимание: Строго соблюдайте порядок подключения зарядного устройства.

При отключенном питании прибора подключить кабель зарядного устройства к разъему прибора (рисунок 2).

Подключить зарядное устройство к сети 220 В 50 Гц.

На зарядном устройстве постоянно горит светодиод ПИТАНИЕ, периодически вспыхивает светодиод ЗАРЯЖЕНО. Время заряда – около 8 часов.

Прекращение заряда – автоматическое. По окончании заряда  горят постоянно оба светодиода.

Примечание - Допускается работать с прибором в процессе заряда. При этом время заряда увеличивается.

2.3 Использование прибора

2.3.1 Подготовить прибор к работе согласно раздела 2.2.

2.3.2 Измерение дымности отработавших газов на установившихся режимах

2.3.2.1 Подготовить объект к испытаниям согласно               ГОСТ 17.2.2.02-98 (см. Приложение А).

2.3.2.2 Установить номинальную частоту вращения коленчатого вала дизеля. Проработать на заданном режиме не менее 10 минут, причем в течение последних 5 минут измеряемые крутящий момент и частота вращения коленчатого вала не должны отличаться от заданных более, чем на 1% и 10 об/мин соответственно.

2.3.2.3 Установить курсор в меню режимов в положение "УСТАН" и нажать кнопку ВВОД. Автоматически выполняется коррекция нуля, на дисплее автоматически на две секунды индицируется остаток заряда аккумуляторной батареи в % (БАТ ХХХ%). Затем на дисплее индицируется название первого установившегося режима:

Затем непрерывно выводятся показатели дымности, при этом мигает знак равенства:

2.3.2.4 Ввести трубку пробозаборника в выхлопную трубу. На дисплее отобразится текущее значение дымности. После установки показаний выждать не менее пяти секунд.

2.3.2.5 Для фиксации среднего арифметического значения дымности за последние пять секунд и перехода к следующему установившемуся режиму нажать кнопку ВЫБОР и отпустить ее после появления надписи:

2.3.2.6 Далее действовать аналогично первому установившемуся режиму. Частоты вращения коленчатого вала в режимах 2…6 должны устанавливаться через равные промежутки в диапазоне от номинальной частоты до частоты вращения, соответствующей режиму максимального крутящего момента.

2.3.2.7 После фиксации результата измерения дымности в установившемся режиме 6 прибор автоматически переходит в ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ установившихся режимов.

2.3.2.8 Выбор результата производится кнопкой ВЫБОР, причем автоматически определяется режим с максимальным значением дымности и его результат выводится мигающими цифрами.

2.3.2.9 При необходимости число установившихся режимов может быть сокращено. Для досрочного прекращения измерений и перехода в ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ нажать кнопку ОТМЕНА. Далее действовать по п.2.3.2.8.

2.3.2.10 Для выхода в меню режимов нажать кнопку ОТМЕНА. При этом результаты измерений теряются.

2.3.2.11 Для сохранения результатов в памяти данных прибора МЕТА -01МП 0.1 ГТН ЛТК и вывода во внешние устройства (компьютер или печатающее устройство) выполнить п.2.3.4.

Примечание - В режиме УСТАН сохраняется только максимальное значение дымности из выполненных установившихся режимов.

После сохранения в памяти данных возможен повторный просмотр результатов измерений текущего режима.

2.3.2.12 Контроль базового отсчета и коррекцию нуля прибора производить после выноса оптического датчика из зоны действия отработавших газов с выдержкой паузы 60 секунд для естественной   вентиляции измерительного канала от остатков отработавших газов.

2.3.3 Измерение дымности отработавших газов в режиме свободного ускорения

2.3.3.1 Подготовить объект к испытаниям согласно               ГОСТ 17.2.2.02-98 (см. Приложение А).

2.3.3.2 Кнопкой ВЫБОР установить курсор на режим "УСКОР" и нажать кнопку ВВОД. Автоматически выполняется коррекция нуля, на дисплее автоматически две секунды индицируется остаток заряда аккумуляторной батареи в % (БАТ ХХХ%),  затем  появится  сообщение:

Прибор находится в ждущем режиме.

2.3.3.3 При работе дизеля на минимальной устойчивой частоте вращения холостого хода переместить орган управления регулятором частоты вращения коленчатого вала в течение не более            0,5 секунды в положение, соответствующее максимальной подаче топлива. Такое положение органа управления сохраняют в течение       5 – 10 секунд. Затем орган управления регулятором частоты вращения перемещают в исходное положение; в исходное положение должна возвратиться частота вращения коленчатого вала.

Повторить операцию несколько раз для очистки выпускной системы автомобиля.

2.3.3.4 Приступить к измерениям дымности сразу после подготовительных операций. Для этого установить изогнутую пробозаборную трубку в выпускную систему дизеля и разогнать двигатель аналогично п.2.3.3.3 не менее восьми  раз подряд с интервалом 30(60 сек.

В паузах между ускорениями на дисплее в течение двух секунд отображается максимальное значение дымности в виде:

2.3.3.5 После завершения восьми ускорений нажать кнопку ОТМЕНА и отпустить ее после появления надписи ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ. При этом прибор вычисляет среднее арифметическое из четырех последних измеренных результатов и отображает его в виде:

Если Вы произвели большее число ускорений, то после 10 ускорений прибор автоматически производит вычисление среднего арифметического из результатов четырех последних измерений и переходит в ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ.

2.3.3.6 При необходимости цикл ускорений дизеля может быть сокращен до любого числа, но не менее четырех.

Допускается вводить пробозаборник прибора и измерять дымность при четырех последних разгонах дизеля.

2.3.3.7 При одиночном измерении пикового значения дымности после индикации результата нажать кнопку ОТМЕНА и отпустить ее после появления надписи ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ.

2.3.3.8 Для выхода в меню режимов нажать кнопку ОТМЕНА. При этом результаты измерений теряются.

2.3.3.9 Для сохранения результатов в памяти данных прибора МЕТА-01МП 0.1 ГТН ЛТК и вывода во внешние устройства (компьютер или печатающее устройство) выполнить п.2.3.4.

Примечание - В режиме УСКОР сохраняется только среднее арифметическое четырех последних измерений. Если производилось менее четырех ускорений, то при попытке сохранить данные на 2 секунды выводится надпись: "МАЛО ДАННЫХ" и запись не выполняется.

После вывода результатов во внешние устройства возможен повторный просмотр результатов измерений.

2.3.3.10 Контроль базового отсчета и коррекцию нуля прибора производить после выноса оптического датчика из зоны действия отработавших газов с выдержкой паузы 60 секунд для естественной   вентиляции измерительного канала от остатков отработавших газов.

2.3.4 Сохранение результатов в памяти данных прибора и вывод во внешние устройства (МЕТА-01МП 0.1 ГТН ЛТК)

2.3.4.1 Из режима ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ нажать кнопку ВВОД.

2.3.4.2 Запрашивается гос. номер транспортного средства, который будет сопровождать сохраняемый результат:

Мигает корректируемая цифра. При нажатии кнопки ВЫБОР происходит увеличение цифры, кнопки ОТМЕНА – переход к следующей цифре, кнопки ВВОД – фиксация номера и продолжение работы.

2.3.4.3 Появляется запрос:

При нажатии кнопки ОТМЕНА запись не выполняется, появляется запрос на вывод данных по каналу RS232 (см.п. 2.3.4.6). Для выполнения записи нажать кнопку ВВОД.

2.3.4.4 После выполнения записи появляется надпись:

где ХХ – размер свободной памяти данных – количество измерений, результаты которых возможно занести в память при дальнейшей работе.

Примечание - Если после сохранения данных режима индицируется надпись "СВОБ. 0 ИЗМ", то для нормальной работы необходимо вывести все результаты из памяти данных во внешние устройства (см. п.2.3.5), затем очистить память и после этого продолжить измерения.

В противном случае очередные сохраняемые данные будут записываться поверх последнего сохраненного результата.

2.3.4.5  Для вывода результатов измерения в виде  протокола на печатающее устройство подключить малогабаритный принтер (поставляемый по отдельному заказу) кабелем к разъему 11 приборного блока. Присоединить к принтеру внешний источник питания (блок питания или аккумулятор). Включить тумблер питания на боковой  панели принтера. Форма протоколов измерений  приведена в Приложении В.

Примечание – При работе с принтером из ПРОСМОТРА РЕЗУЛЬТАТОВ режима УСТАН протокол содержит все зафиксированные результаты установившихся режимов 1…6; при выводе из ПАМЯТИ ДАННЫХ – только максимальное значение дымности.

При работе прибора в составе комплекта приборов “Линия технического контроля” результаты измерений вводятся в базу данных компьютера. Кабель ЛТК должен быть подключен  к разъему  для подключения принтера 11 приборного блока.

2.3.4.6 После выполнения подключения нажать кнопку  ВВОД. В модификации МЕТА-01МП 0.1 ГТН  ЛТК появляется запрос:

При нажатии кнопки ОТМЕНА вывод через канал RS232 не выполняется и прибор возвращается в ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ. Для выполнения вывода нажать кнопку ВВОД.

2.3.4.7 На дисплее появится сообщение:

Прибор автоматически определяет тип подключенного устройства и выводит в него результат. При неудачной передаче в любое подключенное устройство на дисплее прибора выводится сообщение:

После вывода во внешние устройства прибор возвращается в ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ текущего режима.

2.3.5 Работа с памятью данных (МЕТА-01МП 0.1 ГТН ЛТК)

В этом режиме производится просмотр сохраненных результатов, их вывод во внешние устройства (принтер или компьютер) и очистка всей памяти данных. Результаты способны храниться  в памяти данных не менее пяти суток при отключенном питании приборного блока.

Каждый результат показывается двумя страницами: страница 1 – описание результата, страница 2 – значение дымности.

2.3.5.1 В меню режимов п.2.2.2.2.4) установить курсор на режим "ПАМ" и нажать кнопку ВВОД. На 3 секунды на дисплее появляется сообщение о размере свободной памяти:

Затем выводится страница 1 самого раннего из сохраненных результатов:

где, ХХХХ – гос.номер проверенного транспортного средства;

РРРРР – название режима измерения (УСТАН или УСКОР);

NN  - порядковый номер результата в памяти данных, работа начинается с результата номер 01.

Примечание - Если в памяти нет сохраненных результатов, то после сообщения о размере свободной памяти (СВОБ. 40 ИЗМ) прибор автоматически выходит в меню режимов.

2.3.5.2 Для поиска нужного результата необходимо воспользоваться кнопкой ВЫБОР. При каждом нажатии этой кнопки порядковый номер (NN) увеличивается на единицу. Поиск производится по кольцу, т.е. после выбора последнего из сохраненных результатов происходит переход к первому и т.д.

2.3.5.3 Для индикации страницы 2 выбранного результата нажать кнопку ВВОД.

Значение дымности для режима УСКОР выводится на дисплей в виде:

для режима УСТАН в виде:

2.3.5.4 Для вывода результатов измерения  на печатающее устройство подключить малогабаритный термопринтер (поставляемый по отдельному заказу) кабелем к приборному блоку. Присоединить к принтеру внешний источник питания (блок питания или аккумулятор). Включить тумблер питания на боковой  панели принтера. Форма протокола измерений  приведена в Приложении В.

Примечание - При печати протокола в строке "ДАТА" выводится дата и время печати, но не время сохранения результата в памяти.

При работе прибора в "Линии технического контроля"  результаты измерений вводятся в базу данных компьютера. Кабель ЛТК должен быть подключен  к разъему  для подключения принтера 11 приборного блока.

2.3.5.5 Из страницы 2 нажать кнопку ВВОД. На дисплее появится сообщение:

Прибор автоматически определяет тип подключенного устройства и выводит в него результат. При неудачной передаче на любое подключенное устройство на дисплее прибора выводится сообщение:

По окончании вывода прибор возвращается в страницу 2 выбранного режима.

2.3.5.6 Выход из режима "ПАМ" возможен из любой страницы, для чего необходимо нажать кнопку ОТМЕНА. При этом появляется запрос:

Для удаления всех сохраненных результатов из памяти данных нажать кнопку ВВОД. Прибор очищает память и выходит в меню режимов.

Для выхода в меню без удаления данных нажать кнопку ОТМЕНА.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Порядок технического обслуживания

В процессе эксплуатации прибора необходимо выполнять профилактическое обслуживание оптического датчика и пробозаборной системы:

- один раз за смену (8 часов работы) очищать поверхности оптических элементов датчика от  сажи;

- поверхности линзы и светофильтра (рис.8) очищать ватным тампоном, навернутым на спичку, через технологическое отверстие;

- очищать сухой ветошью по мере загрязнения сажей или перед укладкой в футляр  поверхность перфорированного патрубка датчика и изогнутой трубки пробозаборника.

1) Отвернуть защитный колпачок

2) Аккуратно очистить палочкой с ватным тампоном оптический элемент (линзу).

3) Отвернуть телескопическую рукоятку оптического датчика.

4) Аккуратно очистить палочкой с ватным тампоном оптический элемент (светофильтр).

Рисунок 8 - Очистка оптических элементов линзы и светофильтра

ВНИМАНИЕ: Будьте внимательны, не оставляйте волокна ваты после очистки технологических отверстий.

## 4 Поверка прибора

4.1 Поверка прибора выполняется согласно  методике поверки     М 006.000.00 МП.

4.2 Периодичность поверки  - 1 раз в год.

## 5 ХРАНЕНИЕ

5.1 Приборы в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 1(Л) по ГОСТ 15150-69.

## 6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6.1 Приборы допускают транспортирование в транспортной таре всеми видами крытых наземных и водных транспортных средств (в железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования:

- климатические воздействия – группа 4 (Ж2)       ГОСТ15150-69;

-  механические воздействия – группа Л    ГОСТ 23216-78.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ИЗМЕРЕНИЕ ДЫМНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

ДИЗЕЛЕЙ, ТРАКТОРОВ И САМОХОДНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

1 Порядок контроля дымности отработавших  газов  дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин установлен согласно ГОСТ 17.2.2.02-98.

2  НОРМЫ ДЫМНОСТИ

2.1 Значения дымности на установившихся режимах вновь изготовленных и капитально отремонтированных на ремонтных заводах дизелей, тракторов и машин (далее по тексту - дизелей) не должны быть более норм, приведенных в таблице 1.

Примечание - Промежуточные значения, приведенные в таблицах 1 – 4, определяют линейным интерполированием.

Места с неограниченным воздухообменом – поля, луга, сады, огороды, леса (в том числе лесополосы), территории населенных пунктов и т.п.

Места с ограниченным воздухообменом – закрытые или полузакрытые места, например помещения для содержания животных и птиц, теплицы, внутрицеховые и складские помещения, котлованы и т.п.

2.2 Значения дымности на режиме свободного ускорения вновь изготовленных и капитально отремонтированных на ремонтных заводах дизелей, имеющих наработку не менее 55 моточасов,  не должны быть более норм, приведенных в таблице 2, если дизели предназначены для работы в местах с неограниченным воздхообменом, и в таблице 3, если дизели предназначены для работы в местах ограниченным воздухообменом.

2.3 Значения дымности на режиме свободного ускорения вновь изготовленных и капитально отремонтированных на ремонтных заводах дизелей, имеющих наработку менее 10 моточасов,  не должны быть более норм, приведенных в таблице 2, если дизели предназначены для работы в местах с неограниченным воздхообменом, и в таблице 3, если дизели предназначены для работы в местах ограниченным воздухообменом.

2.4 Значения дымности на режиме свободного ускорения находящихся в эксплуатации дизелей не должны быть более норм, приведенных в таблице 4, если дизели работают в местах с неограниченным воздхообменом, и в таблице 2, если дизели работают в местах с ограниченным воздхообменом.

2.5 Нормы дымности дизелей конкретных марок устанавливают в зависимости от условного расхода воздуха.

Таблица 1

| Условный расход воздуха, дм3/с | Дымность, м-1(%), не более, при воздухообмене |
| --- | --- |
|  | неограниченном | ограниченном |
| 42 и менее | 2,260 (62,2) | 1,760 (53,1) |
| 45 | 2,190 (61,0) | 1,690 (51,6) |
| 50 | 2,080 (59,1) | 1,580 (49,3) |
| 55 | 1,985 (57,4) | 1,485 (47,2) |
| 60 | 1,900 (55,8) | 1,400 (45,2) |
| 65 | 1,840 (54,7) | 1,340 (43,8) |
| 70 | 1,775 (53,4) | 1,275 (42,2) |
| 75 | 1,720 (52,3) | 1,220 (40,8) |
| 80 | 1,665 (51,1) | 1,165 (39,4) |
| 85 | 1,620 (50,2) | 1,120 (38,2) |
| 90 | 1,575 (49,2) | 1,075 (37,0) |
| 95 | 1,535 (48,3) | 1,035 (35,9) |
| 100 | 1,495 (47,4) | 0,995 (34,8) |
| 105 | 1,465 (46,7) | 0,965 (33,8) |
| 110 | 1,425 (45,8) | 0,925 (32,8) |
| 115 | 1,395 (45,1) | 0,895 (31,9) |
| 120 | 1,370 (44,5) | 0,870 (31,2) |
| 125 | 1,345 (43,9) | 0,845 (30,5) |
| 130 | 1,320 (43,3) | 0,820 (29,7) |
| 135 | 1,300 (42,8) | 0,800 (29,1) |
| 140 | 1,270 (42,1) | 0,770 (28,2) |
| 145 | 1,250 (41,6) | 0,750 (27,6) |
| 150 | 1,225 (40,9) | 0,725 (26,8) |
| 155 | 1,205 (40,4) | 0,705 (26,2) |
| 160 | 1,190 (40,1) | 0,690 (25,7) |
| 165 | 1,170 (39,5) | 0,670 (25,0) |
| 170 | 1,155 (39,1) | 0,655 (24,5) |
| 175 | 1,140 (38,7) | 0,640 (24,1) |
| 180 | 1,125 (38,4) | 0,625 (23,6) |
| 185 | 1,110 (38,0) | 0,610 (23,1) |
| 190 | 1,095 (37,6) | 0,595 (22,6) |
| 195 | 1,080 (37,1) | 0,580 (22,1) |
| 200 и более | 1,065 (36,7) | 0,565 (21,6) |

Таблица 2

| Условный расход воздуха, дм3/с | Дымность, м-1(%), не более |
| --- | --- |
|  | Дизелей, тракторов и машин, имеющих муфту сцепления | Дизелей, тракторов и машин, не имеющих муфты сцепления |
|  | Без турбонад-дува | С турбонад-дувом | Без турбонад-дува | С турбонад-дувом |
| 42 и менее | 2,260(62,2) | 2,760(69,5) | 2,560(66,7) | 3,060(73,1) |
| 45 | 2,190(61,0) | 2,690(68,5) | 2,490(65,7) | 2,990(72,4) |
| 50 | 2,080(59,1) | 2,580(67,0) | 2,380(63,3) | 2,880(71,0) |
| 55 | 1,985(57,4) | 2,485(65,6) | 2,285(62,6) | 2,785(69,8) |
| 60 | 1,900(55,8) | 2,400(64,4) | 2,200(61,1) | 2,700(68,9) |
| 65 | 1,840(54,7) | 2,340(63,4) | 2,140(60,2) | 2,640(67,9) |
| 70 | 1,775(53,4) | 2,275(62,4) | 2,075(59,0) | 2,575(67,0) |
| 75 | 1,720(53,2) | 2,220(61,5) | 2,020(58,0) | 2,520(66,2) |
| 80 | 1,665(51,1) | 2,165(60,6) | 1,965(57,0) | 2,465(64,4) |
| 85 | 1,620(50,2) | 2,120(59,8) | 1,920(56,2) | 2,420(64,6) |
| 90 | 1,575(49,2) | 2,075(59,0) | 1,875(55,3) | 2,375(63,9) |
| 95 | 1,535(48,3) | 2,035(58,3) | 1,835(54,5) | 2,335(63,4) |
| 100 | 1,495(47,4) | 1,995(57,6) | 1,795(53,8) | 2,295(62,7) |
| 105 | 1,465(46,7) | 1,965(57,0) | 1,765(53,2) | 2,265(62,3) |
| 110 | 1,425(45,8) | 1,925(56,3) | 1,725(52,3) | 2,225(61,6) |
| 115 | 1,395(45,1) | 1,895(55,8) | 1,695(51,8) | 2,195(61,1) |
| 120 | 1,370(44,5) | 1,870(55,3) | 1,670(51,2) | 2,170(60,7) |
| 125 | 1,345(43,9) | 1,845(54,8) | 1,645(50,7) | 2,145(60,2) |
| 130 | 1,320(43,3) | 1,820(54,3) | 1,620(50,1) | 2,120(59,8) |
| 135 | 1,300(42,8) | 1,800(53,8) | 1,600(49,7) | 2,100(59,5) |
| 140 | 1,270(42,1) | 1,770(53,3) | 1,570(49,1) | 2,070(58,9) |
| 145 | 1,250(41,6) | 1,750(52,9) | 1,550(48,6) | 2,050(58,6) |
| 150 | 1,225(40,9) | 1,725(52,4) | 1,525(48,1) | 2,025(58,1) |
| 155 | 1,205(40,4) | 1,705(52,0) | 1,505(47,6) | 2,005(57,8) |
| 160 | 1,190(40,1) | 1,690(51,6) | 1,490(47,3) | 1,990(57,5) |
| 165 | 1,170(39,5) | 1,670(51,2) | 1,470(46,9) | 1,970(57,1) |
| 170 | 1,155(39,1) | 1,655(50,9) | 1,455(46,5) | 1,955(56,9) |
| 175 | 1,140(38,7) | 1,640(506) | 1,440(46,2) | 1,940(56,6) |
| 180 | 1,125(38,4) | 1,625(50,3) | 1,425(45,8) | 1,925(56,3) |
| 185 | 1,110(38,0) | 1,610(50,0) | 1,410(45,5) | 1,910(56,0) |
| 190 | 1,095(37,6) | 1,595(49,6) | 1,395(45,1) | 1,895(55,7) |
| 195 | 1,080(37,1) | 1,580(49,3) | 1,380(44,8) | 1,880(55,4) |
| 200 и более | 1,065(36,7) | 1,565(49,0) | 1,365(44,4) | 1,865(55,2) |

Таблица 3

| Условный расход воздуха, дм3/с | Дымность, м-1(%), не более |
| --- | --- |
|  | Дизелей, тракторов и машин, имеющих муфту сцепления | Дизелей, тракторов и машин, не имеющих муфты сцепления |
|  | без турбонаддува | с турбонад-дувом | без турбонаддува | с турбонад-дувом |
| 42 и менее | 1,760(53,1) | 2,260(62,2) | 2,060(58,8) | 2,560(66,7) |
| 45 | 1,690(51,6) | 2,190(61,0) | 1,990(56,9) | 2,490(65,7) |
| 50 | 1,580(49,3) | 2,080(59,1) | 1,880(55,4) | 2,380(63,3) |
| 55 | 1,485(47,2) | 1,985(57,4) | 1,785(53,6) | 2,285(62,6) |
| 60 | 1,400(45,2) | 1,900(55,8) | 1,700(51,8) | 2,200(61,1) |
| 65 | 1,340(43,8) | 1,840(54,7) | 1,640(50,6) | 2,140(60,2) |
| 70 | 1,275(42,2) | 1,775(53,4) | 1,575(49,2) | 2,075(59,0) |
| 75 | 1,220(40,8) | 1,720(53,2) | 1,520(48,0) | 2,020(58,0) |
| 80 | 1,165(39,4) | 1,665(51,1) | 1,465(46,7) | 1,965(57,0) |
| 85 | 1,120(38,2) | 1,620(50,2) | 1,420(45,7) | 1,920(56,2) |
| 90 | 1,075(37,0) | 1,575(49,2) | 1,375(44,6) | 1,875(55,3) |
| 95 | 1,035(35,9) | 1,535(48,3) | 1,335(43,6) | 1,835(54,5) |
| 100 | 0,995(34,8) | 1,495(47,4) | 1,295(42,8) | 1,795(53,8) |
| 105 | 1,465(46,7) | 1,465(46,7) | 1,265(42,0) | 1,765(53,2) |
| 110 | 1,425(45,8) | 1,425(45,8) | 1,225(40,9) | 1,725(52,3) |
| 115 | 1,395(45,1) | 1,395(45,1) | 1,195(40,2) | 1,695(51,8) |
| 120 | 1,370(44,5) | 1,370(44,5) | 1,170(39,5) | 1,670(51,2) |
| 125 | 1,345(43,9) | 1,345(43,9) | 1,145(38,9) | 1,645(50,7) |
| 130 | 1,320(43,3) | 1,320(43,3) | 1,120(38,3) | 1,620(50,1) |
| 135 | 1,300(42,8) | 1,300(42,8) | 1,100(37,7) | 1,600(49,7) |
| 140 | 1,270(42,1) | 1,270(42,1) | 1,070(36,8) | 1,570(49,1) |
| 145 | 1,250(41,6) | 1,250(41,6) | 1,050(36,3) | 1,550(48,6) |
| 150 | 1,225(40,9) | 1,225(40,9) | 1,025(35,6) | 1,525(48,1) |
| 155 | 1,205(40,4) | 1,205(40,4) | 1,005(35,1) | 1,505(47,6) |
| 160 | 1,190(40,1) | 1,190(40,1) | 0,990(34,7) | 1,490(47,3) |
| 165 | 1,170(39,5) | 1,170(39,5) | 0,970(34,1) | 1,470(46,9) |
| 170 | 1,155(39,1) | 1,155(39,1) | 0,955(33,6) | 1,455(46,5) |
| 175 | 1,140(38,7) | 1,140(38,7) | 0,940(33,2) | 1,440(46,2) |
| 180 | 1,125(38,4) | 1,125(38,4) | 0,925(32,8) | 1,425(45,8) |
| 185 | 1,110(38,0) | 1,110(38,0) | 0,910(32,4) | 1,410(45,5) |
| 190 | 1,095(37,6) | 1,095(37,6) | 0,895(31,9) | 1,395(45,1) |
| 195 | 1,080(37,1) | 1,080(37,1) | 0,880(31,5) | 1,380(44,8) |
| 200 и более | 1,065(36,7) | 1,065(36,7) | 0,865(31,1) | 1,365(44,4) |

Таблица 4

| Условный расход воздуха, дм3/с | Дымность, м-1(%), не более |
| --- | --- |
|  | Дизелей, тракторов и машин, имеющих муфту сцепления | Дизелей, тракторов и машин, не имеющих муфты сцепления |
|  | Без турбонаддува | С турбонад-дувом | Без турбонаддува | С турбонад-дувом |
| 42 и менее | 2,760(69,5) | 3,260(75,4) | 3,060(73,1) | 3,560(78,4) |
| 45 | 2,690(68,5) | 3,190(74,6) | 2,990(72,4) | 3,490(77,7) |
| 50 | 2,580(67,0) | 3,080(73,4) | 2,880(71,0) | 3,380(76,6) |
| 55 | 2,485(65,6) | 2,985(72,3) | 2,785(69,8) | 3,285(75,6) |
| 60 | 2,400(64,4) | 2,900(71,3) | 2,700(68,9) | 3,200(74,7) |
| 65 | 2,340(63,4) | 2,840(70,5) | 2,640(67,9) | 3,140(74,1) |
| 70 | 2,275(62,4) | 2,775(69,6) | 2,575(67,0) | 3,075(73,3) |
| 75 | 2,220(61,5) | 2,720(69,0) | 2,520(66,2) | 3,020(72,7) |
| 80 | 2,165(60,6) | 2,665(68,2) | 2,465(64,4) | 2,965(72,1) |
| 85 | 2,120(59,8) | 2,620(67,6) | 2,420(64,6) | 2,920(71,5) |
| 90 | 2,075(59,0) | 2,575(67,0) | 2,375(63,9) | 2,875(71,0) |
| 95 | 2,035(58,3) | 2,535(66,4) | 2,335(63,4) | 2,835(70,4) |
| 100 | 1,995(57,6) | 2,495(65,8) | 2,295(62,7) | 2,795(69,9) |
| 105 | 1,965(57,0) | 2,465(62,3) | 2,265(62,3) | 2,765(69,5) |
| 110 | 1,925(56,3) | 2,425(64,8) | 2,225(61,6) | 2,725(69,0) |
| 115 | 1,895(55,8) | 2,395(64,3) | 2,195(61,1) | 2,695(68,6) |
| 120 | 1,870(55,3) | 2,370(63,9) | 2,170(60,7) | 2,670(68,2) |
| 125 | 1,845(54,8) | 2,345(635) | 2,145(60,2) | 2,645(67,9) |
| 130 | 1,820(54,3) | 2,320(63,1) | 2,120(59,8) | 2,620(67,5) |
| 135 | 1,800(53,8) | 2,300(62,8) | 2,100(59,5) | 2,600(67,2) |
| 140 | 1,770(53,3) | 2,270(62,3) | 2,070(58,9) | 2,570(66,9) |
| 145 | 1,750(52,9) | 2,250(62,0) | 2,050(58,6) | 2,550(66,6) |
| 150 | 1,725(52,4) | 2,225(61,6) | 2,025(58,1) | 2,525(66,4) |
| 155 | 1,705(52,0) | 2,205(61,3) | 2,005(57,8) | 2,505(66,2) |
| 160 | 1,690(51,6) | 2,190(61,0) | 1,990(57,5) | 2,490(65,7) |
| 165 | 1,670(51,2) | 2,170(60,7) | 1,970(57,1) | 2,470(65,4) |
| 170 | 1,655(50,9) | 2,155(60,4) | 1,955(56,9) | 2,455(65,1) |
| 175 | 1,640(506) | 2,140(60,2) | 1,940(56,6) | 2,440(64,9) |
| 180 | 1,625(50,3) | 2,125(59,9) | 1,925(56,3) | 2,425(64,8) |
| 185 | 1,610(50,0) | 2,110(59,6) | 1,910(56,0) | 2,410(64,6) |
| 190 | 1,595(49,6) | 2,095(59,4) | 1,895(55,7) | 2,395(64,3) |
| 195 | 1,580(49,3) | 2,080(59,1) | 1,880(55,4) | 2,380(64,1) |
| 200 и более | 1,565(49,0) | 2,065(58,9) | 1,865(55,2) | 2,365(63,8) |

3 ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ИСПЫТАНИЯМ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

3.1 Установка и закрепление дизеля, трактора или машины на испытательном стенде, оборудованном нагружающим устройством, или на площадке, соединение маховика, хвостовика и осей ведущих колес или шкива ременной передачи с нагружающим устройством, условия питания топливом – по ГОСТ 18509, ГОСТ 7057 и ГОСТ 23734, а также по техническим условиям, эксплуатационной и ремонтной документации на тракторы и машины конкретных марок.

3.2 Атмосферное давление и температура окружающего воздуха во время испытаний дизелей, тракторов и машин должны находиться в пределах, удовлетворяющих условию (1) или Приложению Д.

3.3 Дизель, трактор или машина непосредственно перед измерением дымности должны быть прогреты таким образом, чтобы значения температуры масла и (или) охлаждающей жидкости дизеля, а при испытаниях трактора или машины и масла в агрегатах трансмиссии,  находились в пределах, рекомендуемых предприятиями-изготовителями дизеля, трактора или машины.

3.4 Дымность на установившихся режимах и на режиме свободного ускорения определяют при стендовых испытаниях дизелей, при испытаниях тракторов через ВОМ, если ВОМ рассчитан на передачу полной мощности, и при испытаниях тракторов и машин через оси ведущих колес или на стентах с беговыми барбанами или с бесконечной лентой.

Дымность следует определять в течение одного дня.

3.5 Дымность только на режиме свободного ускорения определяют в эксплуатации, а также при испытаниях тракторов и машин, если их конструкция не позволяет определить дымность на установивших ся режимах.

3.6 Дымность дизелей, имеющих отключаемый наддув или перепускной клапан системы наддува, а также тракторов или машин с такими дизелями измеряют при включенном и выключенном агрегате наддува или перепускном клапане.

Дымность измеряют в каждом выпускном трубопроводе испытательно стенда,  в каждой выпускной трубе трактора или машины или в каждом удлинительном патрубке, если дизель имеет несколько выпускных коллекторов и(или) выпускных труб.

3.7  При испытаниях трактора или машины с высокой выпускной трубой рекомендуется пользоваться эстакадой.

3.8 Для доступа к прямолинейному участку выпускной трубы, имеющей загиб на конце, рекомендуется:

- изменить подключение трубки пробозаборника дымомера таким образом, чтобы в выхлопную трубу погружалось короткое колено трубки;

- либо использовать для доставки пробы от выхлопной трубы к пробозаборнику гибкий шланг, плотно сидящий на трубке пробозаборника.

4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

4.1 Правила  определения  дымности  на  установившихся  режимах

4.1.1 Дымность определяют при положении органа управления регулятором частоты вращения коленчатого вала дизеля, соответствующем полной подаче топлива, на следующих скоростных режимах дизеля:

а) номинальная частота вращения коленчатого вала;

б) частота вращения коленчатого вала, соответствующая режиму максимального крутящего момента дизеля;

в) четыре частоты вращения коленчатого вала через равные интервалы в диапазоне частоты вращения по п.4.1.1, перечисление а),  и 4.1.1, перечисление б).

4.1.2 Перед началом измерения дымности дизель должен проработать на заданном режиме не менее 10 мин, причем в течение последних 5 мин измеряемые крутящий момент и частота вращения коленчатого вала не должны отличаться от заданных более, чем на 1% и 10 об/мин соответственно.

4.1.3  Дымность на каждом режиме измеряют не менее трех раз, при этом разность результатов между максимальным и минимальным значениями не должна превышать 0,2 м-1, а измеренные значения не должны представлять убывающую или возрастающую последовательность. Промежуток времени между двумя последовательными измерениями не должен превышать 1 мин.

4.2 Правила определения дымности на режиме свободного ускорения

4.2.1 Во время измерения дымности дизель должен быть отсоединен от нагружающего устройства;

муфта сцепления тракторов, имеющих ее, должна быть выключена;

у тракторов, не имеющих муфты сцепления:

- при гидромеханической и электромеханической трансмиссии рычаг переключения передач или избиратель скорости устанавливают в нейтральное положение;

- при гидравлической трансмиссии гидротрансформатор не должен быть заблокирован;

- при электрической трансмиссии отключают напряжение

на обмотках возбуждения силового генератора.

4.2.2  При работе дизеля на минимальной устойчивой частоте вращения холостого хода перемещают орган управления регулятором частоты вращения коленчатого вала в течение не более 0,5 сек в положение, соответствующее максимальной подаче топлива. Такое положение органа управления сохраняют в течение 5 - 10 сек. Затем орган управления регулятором частоты вращения перемещают в исходное положение; в исходное положение должна возвратиться частота вращения коленчатого вала.

По шкале дымомера фиксируют максимальное значение дымности.

4.2.3 Испытания по п.4.2.2 повторяют не менее восьми раз, пока разность между максимальным и минимальным значениями дымности четырех последних измерений не станет равной или менее 0,25 м-1 ; при этом четыре последних измеренных значения дымности не составляют убывающую или возрастающую последовательность.

5 ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

5.1 Условный расход воздуха на каждом установившемся режиме рассчитывают по формуле:

где

Qв- условный объемный расход воздуха через цилиндры дизеля, дм3/сек;

i  – число цилиндров дизеля;

Vh - рабочий обьем цилиндра, дм3 ;

n -  частота вращения коленчатого вала дизеля, об/мин;

τ – тактность дизеля.

Условный расход воздуха на режиме свободного ускорения рассчитывают по формуле (2) при условии, что частота вращения коленчатого вала дизеля равна номинальной.

5.2 Значение дымности на каждом установившемся режиме рассчитывают как среднее арифметическое результатов всех измерений на этом режиме.

5.3 Значение дымности при свободном ускорении рассчитывают как среднее арифметическое результатов четырех последних измерений.

5.4 Значение дымности на каждом из  установившихся режимов и на режиме свободного ускорения не должно быть больше норм по разделу 2.

5.5 Значения дымности дизелей, имеющих отключаемый наддув, перепускной клапан системы наддува, несколько выпускных коллекторов и (или) выпускных труб, а также тракторов и машин с такими дизелями оценивают по наибольшим средним арифметическим значениям дымности на каждом установившемся скоростном режиме и на режиме свободного ускорения.

5.6 Результаты испытаний оформляют протоколом испытаний  по форме,  рекомендованной ГОСТ 17.2.2.02-98 (см. ниже).

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ДЫМНОСТИ

________________________________________________

Испыт. организация, место проведения и вид испытаний

1 Марка дизеля, трактора или машины, их зав. номера и наработка_____________________________________________

2 Завод-изготовитель трактора или машины и его адрес_________________________________________________

3 Завод-изготовитель дизеля и его адрес_________________________________________________

4 Марка дизельного топлива, на котором проводили испытания_____________________________________________

5 Дымность дизеля, трактора или машины, м-1 или % - нормы и значения, полученные во время испытаний.

На установившихся режимах:

| Частота вращения кол.вала дизеля или хвостовика ВОМ или осей ведущих колес, об/мин | Условный расход воздуха, дм3/сек | Норма дымности, м-1 или % | Результат определения дымности, м-1 или % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |

На режиме свободного ускорения:

норма дымности_______________________________ м-1 или %

результат определения дымности_________________ м-1 или %

6 Тип, марка дымомера и го изготовитель__________________

7 Решение о соответствии или несоответствии дизеля, трактора или машины требованиям ГОСТ 17.2.2.02-98________

Ответственный за испытания:________________      _________

Должность, ф.и.о.        Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Т А Б Л И Ц А

СООТНОШЕНИЯ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ  ДЫМНОСТИ: КОЭФФИЦИЕНТА ОСЛАБЛЕНИЯ [%], КООЭФФИЦИЕНТА ПОГЛОЩЕНИЯ [м-1] И МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ САЖИ [г/м3]

| Коэффи- циент ослабле- ния % | Коэффи- циент поглощения м-1 | Массовая концент- рация г/м3 | Коэффи циент ослабления % | Коэффи циент поглоще ния м-1 | Массовая концент- рация г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | 0,25 0,27 0,30 0,32 0,35 0,38 0,41 0,43 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,67 0,70 0,73 0,76 0,80 | 0,033 0,038 0,042 0,047 0,052 0,057 0,062 0,066 0,071 0,076 0,081 0,086 0,091 0,096 0,101 0,106 0,111 0,117 0,122 0,127 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | 0,83 0,86 0,90 0,93 0,97 1,00 1,04 1,07 1,11 1,15 1,19 1,23 1,27 1,31 1,35 1,39 1,43 1,48 1,52 1,57 | 0,133 0,138 0,144 0,150 0,156 0,162 0,168 0,174 0,181 0,187 0,193 0,199 0,206 0,213 0,220 0,227 0,234 0,241 0,248 0,256 |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Пример протокола измерителей дымности отработавших газов

модификации МЕТА-01МП 0.1  ГТН ЛТК

| При выводе из рабочего режима |
| --- |
| Протокол режима УСКОР | Протокол режима УСТАН |
| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |
| ПРОТОКОЛ | ПРОТОКОЛ |
| КОНТРОЛЯ ДЫМНОСТИ | КОНТРОЛЯ ДЫМНОСТИ |
| ДАТА: 27.03. 05 14:50 | ДАТА: 27.03. 05 14:50 |
| МОДЕЛЬ Т/С. . . . . . . . . . . . . . . | МОДЕЛЬ Т/С. . . . . . . . . . . . . . . |
| ГОС. НОМЕР . .ХХХХ . . . . . . . . | ГОС. НОМЕР . .ХХХХ . . . . . . . . |
| ДЫМОМЕР | ДЫМОМЕР |
| МЕТА-01МП0.1 нр ХХХХХ | МЕТА-01МП0.1 нр ХХХХХ |
| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |
| РЕЖИМ СВОБ. УСКОРЕНИЯ. | УСТАН. РЕЖИМЫ. |
| К1 = ХХ,ХХ 1/М | К1 = ХХ,ХХ 1/М |
| N1 = ХХ,ХX % | N1 = ХХ,ХX % |
| К2 = ХХ,ХХ 1/М | К2 = ХХ,ХХ 1/М |
| N2 = ХХ,ХX % | N2 = ХХ,ХX % |
| К3 = ХХ,ХХ 1/М | К3 = ХХ,ХХ 1/М |
| N3 = ХХ,ХX % | N3 = ХХ,ХX % |
| К4 = ХХ,ХХ 1/М | К4 = ХХ,ХХ 1/М |
| N4 = ХХ,ХX % | N4 = ХХ,ХX % |
| СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ: | К5 = ХХ,ХХ 1/М |
|  | N5 = ХХ,ХX % |
| К* = ХХ,ХХ 1/М |  |
| N* = ХХ,ХX % | К6 = ХХ,ХХ 1/М |
| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | N6 = ХХ,ХX % |
| ОПЕРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |
| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | ОПЕРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . |
|  | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |

| При выводе из режима ПАМ |
| --- |
| Протокол режима УСКОР | Протокол режима УСТАН |
| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |
| ПРОТОКОЛ | ПРОТОКОЛ |
| КОНТРОЛЯ ДЫМНОСТИ | КОНТРОЛЯ ДЫМНОСТИ |
| ДАТА: 27.03. 05 15:20 | ДАТА: 27.03. 05 15:20 |
| МОДЕЛЬ Т/С. . . . . . . . . . . . . . . | МОДЕЛЬ Т/С. . . . . . . . . . . . . . . |
| ГОС. НОМЕР . .ХХХХ . . . . . . . . | ГОС. НОМЕР . .ХХХХ . . . . . . . . |
| ДЫМОМЕР | ДЫМОМЕР |
| МЕТА-01МП0.1 нр ХХХХХ | МЕТА-01МП0.1 нр ХХХХХ |
| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |
| РЕЖИМ СВОБ. УСКОРЕНИЯ. | УСТАН. РЕЖИМЫ. |
| СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ: | МАКС. ЗНАЧЕНИЕ: |
| К* = ХХ,ХХ 1/М | К = ХХ,ХХ 1/М |
| N* = ХХ,ХX % | N = ХХ,ХX % |
| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |
| ОПЕРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . | ОПЕРАТОР. . . . . . . . . . . . . . . . |
| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Номограмма условий определения дымности

Примечание - Дымность определяют, если точка, соответствующая измеренным во время испытаний значениям атмосферного давления и температуры окружающего воздуха, находится внутри поля или на его границах.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

ИЗМЕРИТЕЛИ  ДЫМНОСТИ

ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

"МЕТА-01МП"

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

М 006.000.00 МП

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ	49

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ	49

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	50

4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ	50

5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ	50

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ	50

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ	52

8 Аттестация контрольного светофильтра	53

Настоящая методика поверки распространяется на измерители дымности отработавших газов "МЕТА-01МП 0.1", "МЕТА-01МП 0.2", "МЕТА-01МП 0.43" (далее по тексту – прибор)  и устанавливает методику его первичной и периодической поверок.

Mежповерочный интервал – 12 месяцев.

1 Операции поверки

При проведении поверки должны  производиться  операции  и применяться средства поверки, указанные в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование операции | № пункта поверки | Проведение операций при |
| --- | --- | --- |
|  |  | первичной поверке | периодической поверке |
| Внешний осмотр | 6.1 | Да | Да |
| Опробование | 6.2 | Да | Да |
| Определение основной погрешности | 6.3 | Да | Да |

- Средства поверки

При проведении поверки применяются средства, указанные  в таблице  2.

Таблица 2

| № пп | Наименование образцового средства измерения или вспомогательного средства поверки, номер документа, регламентирующего технические требования |
| --- | --- |
| 1 | Светофильтр из набора образцовых светофильтров со значением спектрального коэффициента направленного пропускания в диапазоне: для МЕТА-01МП 0.1 - 79,8 - 81,9%; для МЕТА-01МП 0.2 - 63,7 - 67,0%; для МЕТА-01МП 0.43 - 38,0 - 42,3%; на длине волны 560 нм (соответствует коэффициенту поглощения 1,6 – 1,8 м-1 при температуре окружающего воздуха 25(С). Допустимая погрешность (0.5% ((0,025 м-1). |
| 2 | Термометр лабораторный ртутный, погрешность ( 0.5(С, ГОСТ 215-73. |

Примечание - Допускается  применять  другие  аналогичные  средства и измерительные приборы, обеспечивающие  измерение соответствующих параметров с требуемой точностью.

3 Требования безопасности

3.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, указанные в руководствах по эксплуатации.

4 Условия поверки

4.1 Поверка прибора производится при нормальных условиях по ГОСТ 8.395-80.

4.2 Встроенная аккумуляторная батарея прибора должна быть  заряженной.

5 Подготовка к поверке

5.1 Выполнить подготовительные работы по п.2.2 руководств по эксплуатации

5.2 Осмотреть средства поверки: стекла образцовых светофильтров должны быть чистыми на  просвет  и  в отраженном свете, без механических повреждений; протирают стекло мягкой фланелью, при необходимости допускается смачивание фланели в спирто-эфирной смеси;

5.3 Проверить наличие паспортов и сроков годности средств поверки.

6 Проведение поверки

6.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре устанавливается соответствие  прибора требованиям настоящего паспорта: комплектность, отсутствие видимых нарушений покрытий; соответствие номера прибора, указанного в паспорте; исправность соединительного кабеля оптического датчика.

6.2 Опробование

Опробование работы прибора производится  для  оценки  его исправности в следующей  последовательности:

- проверить работоспособность в режиме измерения  текущих значений согласно п.2.2.2.6 руководств по эксплуатации по контрольному светофильтру.

6.3 Определение основной погрешности

Основную погрешность определяют  в  следующей последовательности:

- запустить режим "ТЕК" - измерение текущего значения дымности;

- открыть шторку для доступа к гнезду  контрольного светофильтра;

- установить образцовый светофильтр из набора в гнездо оптического датчика;

- после установления показаний нажать кнопку ОТМЕНА и отпустить ее после появления надписи ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ.

-   снять показания прибора;

-   вынуть светофильтр из гнезда оптического датчика и закрыть шторку;

-   нажать кнопку ОТМЕНА для выхода в меню;

-   измерения провести аналогично еще 4 раза;

Основная погрешность рассчитывается по формуле (1):

Δo = K – K0         (1)

где: Ко - эквивалентное  значение  коэффициента поглощения  образцового  светофильтра,  рассчитанное  по  формуле (2) для условий поверки, м-1;

К - среднее арифметическое пяти измерений:

где:  t - температура отработавших газов, при поверке принимаемая равной температуре окружающего воздуха,(С;

L - фотометрическая база измерительного канала оптического датчика (L = 0,1 м для МЕТА-01МП0.1;  L = 0,2 м для МЕТА-01МП0.2;  L = 0,43 м для МЕТА-01МП0.43);

T - пропускание образцового светофильтра для длины волны 560 нм, %/100.

Основная погрешность не должна превышать ( 0,05 м-1.

  - При превышении погрешности провести корректировку чувствительности

Для этого запомнить показание индикатора при измерении образцового светофильтра.

Выключить питание прибора. Удерживая в нажатом положении  кнопку ОТМЕНА, вновь включить питание.

После отпускания кнопки на индикаторе появится надпись:

Ввести запомненное показание индикатора по следующей методике. Мигает редактируемая цифра, нажатием кнопки ВЫБОР устанавливается ее значение (0…9 или запятая). Переход к редактированию следующего разряда – нажатие кнопки ОТМЕНА.

Убедившись в правильном вводе значения (в числе должна быть только одна запятая), нажать кнопку ВВОД, на индикаторе появится надпись:

Пользуясь описанной выше методикой, ввести расчетное значение для данного образцового светофильтра.

Убедившись в правильном вводе, нажать кнопку ВВОД, индикатор погаснет, что свидетельствует о выполнении команды.

Выключить питание прибора и повторно провести определение основной погрешности.

7 Оформление результатов поверки

7.1 Eсли прибор признан в процессе поверки годным, то результат поверки заносится в паспорт, заверяется подписью поверителя и оттиском клейма или оформляется "Свидетельство о поверке", где указывается срок проведения следующей поверки (не позднее, чем через 12 месяцев).

7.2 Прибор, признанный в процессе поверки непригодным, к применению не допускается. Владельцу  прибора выдается извещение с указанием причин  непригодности.

7.3 При  получении отрицательных  результатов по  одному из пунктов табл. 1 дальнейшее проведение поверки прекращают.

8 Аттестация контрольного светофильтра

8.1 Контрольный светофильтр, входящий в комплект поставки прибора предназначен для периодического контроля работоспособности прибора в процессе его эксплуатации.  Настоящий порядок устанавливает методику первичной и   периодической аттестации светофильтра. Аттестацию  контрольного светофильтра необходимо совмещать с первичной поверкой прибора.  Периодичность аттестации - 12 месяцев.

8.2 Операции и средства метрологической аттестации

8.2.1 При проведении аттестации должны быть  выполнены операции и применяться средства, указанные в таблице 4.

Таблица 4

| Номера пункта раздела | Наименование операции | Наименование средства поверки, основная характеристика |
| --- | --- | --- |
| 8.3.1 | Внешний осмотр |  |
| 8.3.2 | Определение коэффициента поглощения | Портативный дымомер МЕТА-01МП 0.1(0.2)(0.43); диапазон измерений, м-1 0-∞ основная погрешность ( 0,05 м-1 при коэффициенте поглощения 1,6 – 1,8 м-1 |

8.2.2 Применяемые средства поверки должны иметь действующие клейма и свидетельства об их поверке.

8.2.3 При проведении аттестации контрольных светофильтров необходимо подготовить прибор к работе  согласно п.  2.2.2    руководств по эксплуатации.

8.3 Проведение аттестации

8.3.1 Произвести внешний осмотр контрольных светофильтров. При осмотре должно быть установлено:

- отсутствие механических повреждений;

- отсутствие на поверхности жирных пятен.

Стекло светофильтра должно быть чистым на  просвет  и  в отраженном свете. Протирать стекло мягкой фланелью, при необходимости допускается смачивание фланели в спирто-эфирной смеси.

8.3.2 Для определения коэффициента поглощения контрольного светофильтра необходимо выполнить п.2.2.2.8 (МЕТА-01.МП 0.1, МЕТА-01.МП 0.2 (2.2.2.7 - МЕТА-01МП 0.43) соответствующих руководств по эксплуатации. Определение характеристики контрольного светофильтра  производить  не  менее  трех  раз.

8.4 Действительное значение приведенного  коэффициента поглощения контрольного светофильтра занести в паспорт  "Таблица  поверки".

# Text boxes

Курсор

ОГ

К  = Х,ХХ 1/м

N  = ХХ,Х %

ЗАПИСЬ ?

К* = Х,ХХ 1/м

N* = ХХ,Х %

УДАЛИТЬ

ВСЕ ДАННЫЕ?

ЖДИТЕ

ПРОТОКОЛ

(1)

39

ОГ

Датчик

давления

## РЕЖ:  ПАМ  ВРМ

## УСТАН  УСКОР

Рис.7

Вокр, кПА

110

105

100

95

90

85

80

НОМЕР ТС:

ХХХХ

(2)

Аккумуляторная

батарея

26

К* = Х,ХХ 1/м

N* = ХХ,Х   %

КХ = Х,ХХ 1/м

NХ = ХХ,Х   %

ПРИНТЕР

ОТКЛ

К1                       1/м

N1                         %

УСТАН.

РЕЖИМ 2:

К1  =     Х,ХХ  1/м

N1  =     ХХ,Х   %

УСТАН.

РЕЖИМ 1:

Принтер

RS232

Дисплей

Датчик температур

Фото

приемник

Светофильтр

Оптический

датчик

Линза

Лампа

1-Приборный блок; 2-Оптический датчик; 3-Рассекатель пробозаборника;

4-Индикатор; 5-Тумблер включения питания; 6-Кнопка ВВОД; 7-Кнопка ОТМЕНА; 8-Кнопка ВЫБОР; 9-Разъем для подключения оптического датчика; 10-Разъем питания; 11-Разъем для подключения принтера;

12-Изогнутая трубка пробозаборника;13-Винт; 14-Замковый фиксатор

ПИТАНИЕ

НИЖЕ НОРМЫ

### Прогрев

ждите

1-Колпачок; 2,3-Труба; 4-Патрубок; 5-Колодка; 6-Фотодиод;

7-Кольцо; 8-Светофильтр; 9- Отверстие для очистки светофильтра;  10-Кольцо; 11-Шторка; 12-Гнездо для установки контрольного светофильтра; 13- Патрубок; 14-Отверстие; 15-Диафрагма; 16-Термопара; 17-Патрубок; 18-Оптическая линза; 19-Лампа; 20-Кольцо; 21-Крышка;

22-Буферная камера; 23-Измерительная камера; 24-Отверстие для очистки оптической линзы; 25-Разъем для подключения к приборному блоку

Рисунок 3 – Оптический датчик

ТС НР:    ХХХХ

РРРРР      (NN)

К1 = 0,00 1/м

N1 = 00,0 %

СВОБ. ХХ ИЗМ

ПРИНТЕР

ОТКЛ

ЖДИТЕ

ПРОТОКОЛ

RS232 ?

ОБР.

0,00

ИНД.

0,00

ЗАПИСЬ ОК

СВОБ. ХХ ИЗМ

СЕТ. НОМЕР:

ХХХХ

22

НЕОБХОДИМА

КОРР. 0 -> ОТМ

(2)

УСТАН.

РЕЖИМ 1:

К1  = 0,00 1/м

N1  = 00,0 %

230  240  250   260  270  280   290   300  310   Токр, К

Рис.6

Рис.5